# Protocol UPLC runnen

Filteren van vloeistoffen

- Neem groke flask + opzet stuk

- Witte ‘dop’ daar bovenop

- Neem filter uit witte verpakking (UPLC filter)  let op: filter is wit (blauw is bescherming)

- Leg met ruwe kant boven op de witte dop

- Bekerglas op het filter

- Blauwe ‘knijper’ erop zetten (witte dop + bekerglas)

- Sluit de slang van de pomp erop aan (rode slang)

- Pomp aan

- Vloeistof erin gieten

Bezin met ammonium acetaat, dan weak wash, dan seal wash

Opstarten UPLC

- Rechter computer: gebruiker = administrator ; ww= EM006MM2

- Acquity opstaren

- Control – start up system

  - Refresh – use last conditions  check it is set on column 3

OR

  - Changeover – custom – next – next – vink detector lamp on uit- start

Voorbereiden connectie met detector

- Start empower op

- Dx activity  UPLC_C_Lab_E_Satin

- Bereid je sample set voor

  - Injection volume  100 µL

  - #of injections: 1

  - Label: leeg laten

  - Sample name: invullen

  - Level: leeg laten

  - Function: inject samples

  - Method set:

    - Begin met starting up: 200ul gamma start method

    - Na opstarten een blanco: 200ul gamma method

    - Samples (+ blancos): 200ul gamma method

    - Afsluiten:

      - Begin met Shutdown 1: 1e part shutdown

      - Shutdown 2: 2e part shutdown (LET OP: 0 MIN DELAY)

  - Processing: normal

  - Run time: 24 min

  - Data start: 0

  - delay: 2 min

- Laad vials in UPLC

- Run starten =

- Controleer na starten of UPLC gaat lopen en niks lekt

Let op: Run pas starten als de UPLC in Acquity aangeeft dat het klaar is